【仪器名称】:itrack-32C

【报告日期】:2025.07.29

【仪器基本检测】

| 仪器外观检查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测标准 | 检验结果 |
| 仪器外观 | 仪器外观与内部无污渍及明显小颗粒 | 通过 |
| 仪器基本功能检测 |  |  |
| 检测项目 | 检测标准 | 检验结果 |
| 操作屏 | 操作屏灵敏 | 通过 |
| 加热孔 | 在仪器irack-32C板位上第1孔、第6孔加热正常 | 通过 |
| 紫外灯 | 紫外灯开启正常 | 通过 |
| 磁套下降最低高度 | 磁套高度需保证在离最底部以上1~4mm之间，同时磁套顶端无触板现象 | 通过 |
| 程序运行 | 程序空白运行时无任何故障情况发生，运行时盖上盖子基本没有噪音，磁力套、磁力棒以及孔板对位合适，振幅正常 | 通过 |
|  | 程序加样运行时无任何故障情况发生，吸磁彻底，无磁珠残留，无挂边 |  |

【仪器-性能验证】

| 实验数据 | 方法说明 |
| --- | --- |
| 核酸(ng/uL); A260/A280; A260/A230; 实得产量（ug）; 理论产量（ug）; 实得洗脱体积（ul）; 投入洗脱体积（ul）. 33.39; 1.82; 1.74; 1.84; 2.00; 55ul; 60ul. 32.62; 1.81; 1.75; 1.79; 1.96. 31.95; 1.82; 1.73; 1.76; 1.92. 33.00; 1.80; 1.70; 1.81; 1.98. 33.15; 1.80; 1.75; 1.82; 1.99. 33.60; 1.81; 1.71; 1.85; 2.02. 33.34; 1.82; 1.70; 1.83; 2.00. 33.85; 1.84; 1.75; 1.86; 2.03. | - 宏观回收验证： - 样品制备：在10ml离心管中，加入350ulPK，然后加入300ul DL 2000 Marker，加入6.7ml猪血浆，颠倒混匀5次，高速涡旋30s。 - 取735ul样品至孔板中第一排孔中按IVD5432-700英文版方案提取回收Marker，取10ul提取产物跑电泳。 |
| 实验结论： - 瑞能32C仪器性能质检回收宏观Marker实验，OD值A260/280在1.8；A260/230在1.7； - 瑞能32C仪器性能质检回收宏观Marker实验，投入洗脱体积60ul，实得洗脱体积55ul，损耗5ul在合理范围内； - 电泳中瑞能32C仪器提取宏观Marker回收率在80%以上，电泳条带清晰，无降解拖带现象。 |  |

【仪器测试结论】

仪器irack-32C符合各项出货标准，检测通过。